附件4

2024年消毒产品和餐具饮具

国家随机监督抽查计划

一、监督检查对象

（一）生产企业。抽查全市15%的第一类消毒产品生产企业；15%的抗（抑）菌制剂生产企业以外第二类消毒产品生产企业；100%抗（抑）菌制剂生产企业；10%的第三类消毒产品生产企业。同时生产第一类和第二类消毒产品的生产企业按生产第一类消毒产品的生产企业抽取。具体抽查对象省疾控局已发布，请各区县在“广东省卫生健康综合监督信息系统”上领取任务清单。

（二）经营单位。各区县抽查辖区线上线下经营单位如医药公司、零售药店、母婴用品店、商铺和互联网销售平台等不少于30家。

二、监督检查内容

（一）生产企业：

1、第一类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）、说明书等。其中医疗器械高水平消毒剂、灭菌剂生产企业重点检查原材料卫生质量、生产用水、出厂检验报告和生产记录；皮肤黏膜消毒剂生产企业重点检查净化车间、原材料卫生质量、生产用水、出厂检验报告、禁用物质和生产记录等；生物指示物、灭菌效果化学指示物、医疗器械高水平消毒器械、灭菌器械生产企业重点检查生产设施、出厂检验报告和生产记录等。

2、第二类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程、原材料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）和说明书等。其中手消毒剂生产企业重点检查出厂检验报告和生产记录；空气消毒机生产企业重点核查产品主要元器件和结构是否与安评报告一致；其他消毒剂和消毒器械（包括指示物）生产企业重点检查生产设备、原材料卫生质量、出厂检验报告和生产记录等。

3、抗（抑）菌制剂生产企业重点检查卫生许可是否在有效期内，生产项目、类别、条件是否与卫生许可证一致，查看生产过程记录、原料进出货记录、产品批次检验记录等内容是否符合要求；检查抗（抑）菌制剂卫生安全评价报告内容是否齐全合格并备案（包括自有品牌和委托加工产品）；检查抗（抑）菌制剂产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效和标注禁用物质等情况。

4、第三类消毒产品生产企业监督检查内容包括生产条件、生产过程以及消毒产品标签和说明书等。其中尿布等排泄物卫生用品、妇女经期卫生用品生产企业重点检查原材料卫生质量、空气消毒设施、出厂检验报告。

（二）经营单位：

监督检查内容包括产品索证、产品查验和广告宣传。其中医药公司、零售药店、母婴用品店、商铺和互联网销售平台重点检查经营的抗（抑）菌产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效的情况。

（三）餐具饮具集中消毒服务单位。抽查餐具饮具集中消毒服务单位依法生产情况，抽查消毒餐具饮具卫生质量。

三、产品抽检

（一）消毒产品：各区县产品抽检类别及检测项目详见附表1。要求如下：

第一类消毒产品：第一类消毒产品数按各区县任务清单企业数的100%抽取（不足1的按1个产品抽取，以此类推），重点抽检灭菌剂。

第二类消毒产品：

- 抗（抑）菌制剂产品。各区县抽取辖区生产企业生产的不少于1个产品(以膏、霜剂为主)进行检验；澄海区负责抽取经营单位经营的抗（抑）菌膏、霜剂不少于2个产品，依据《关于印发消毒产品中丙酸氯倍他索和盐酸左氧氟沙星测定-液相色谱-串联质谱法的通知》（卫办监督发〔2010〕54 号）、WS/T 685-2020《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》，同时可参照《化妆品安全技术规范》（2015年版）进行检验，重点检测非法添加禁用物质丙酸氯倍他索、硝酸咪康唑（不仅限于上述2种）等。

- 2.除抗（抑）菌制剂以外的第二类消毒产品。各区县按任务清单企业数抽取（不足1的按1个产品抽取），重点抽检次氯酸消毒剂等。

第三类消毒产品：按各地市任务清单企业数的不少于25%抽取（不足1的按1个产品抽取，以此类推），重点抽查成人排泄物卫生用品、妇女期间卫生用品。（由各区县自行委托有资质的检测机构进行检验）

被抽查企业抽中类别消毒产品的数量不足时，则以该企业其他类别消毒产品数量补足。

- （二）按《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》要求进行抽检，样品的种类、数量应当满足检验、留样（包括复检）的需要，做好产品确认、结果告知等工作。

- 各区县于2024年6月10日前将第一类消毒产品、抗（抑）菌制剂（以膏、霜剂主）、其他第二类消毒产品型样品送至广东省生物制品与药物研究所检验；广东省生物制品与药物研究所应当于2024年10月5日前出具相关抽样产品检验报告。

- 餐具饮具：各区县按照任务清单企业数100%抽取，每家企业抽1—2个批次，按附表7的要求自行送检。

四、工作要求

（一）各区县要高度重视消毒产品国家随机监督抽查工作，将消毒产品国家随机监督抽查工作和省、市关于依法严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法犯罪行为的决策要求和工作部署相结合，按消毒产品分类监督评价工作的要求进行检查，并分别录入“广东省卫生健康综合监督执法信息系统”中的“双随机任务”和“消毒产品综合评价”。要以专项整治工作中发现的问题为导向，核查抗（抑）菌制剂生产企业卫生许可规范情况、已备案抗（抑）菌制剂卫生安全评价报告合规情况、抗（抑）菌膏、霜剂是否非法添加激素等禁用物质情况。

（二）加大检测力度，严厉查处违法行为。抽查过程中发现可疑消毒产品时，及时采样送检，加大抽样检测力度，防范不合格产品流入市场；发现添加违禁物质行为，应当责令企业立即停止生产销售，依据《传染病防治法》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》一查到底，依法从严查处；发现非本辖区问题产品，要及时通报生产企业所在地疾控主管部门，加大省际、市际间联合查处力度，涉嫌犯罪的及时移交公安机关。

（三）各区县要把消毒产品生产企业、餐具饮具集中消毒服务单位的信用信息分级分类结果情况纳入“双随机”抽查频次。根据信用分级评价结果，实施差异化监管。

（四）抽查任务和数据填报工作要于2024年10月31日前完成，消毒产品国家随机监督抽查表头标记有“★”的汇总表（附表3—6）尚不能通过“信息报告系统”个案填报直接生成，请10月31日前报市卫健局执法监督科汇总。我局于11月10日前将全市消毒产品和餐饮具国家随机监督抽查工作总结报送省疾控局。

汕头市卫生健康局联系人：陈佳航；

电话：87266052；

广东省生物制品与药物研究所联系人：钟世顺；

电话：18588853478；

地址：广州市白云区鹤龙街细彭岭路12号。

附表：1.2024年消毒产品国家随机监督抽查计划表

2.消毒产品生产企业分类监督综合评价表（双随机检查表）

★3.2024年消毒产品国家随机监督抽查案件查处

汇总表

★4.2024年抗（抑）菌制剂生产企业国家随机监

督抽查案件查处汇总表

★5.2024年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型国家随机

监督抽查案件查处汇总表

★6.2024年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型违法添加

禁用物质产品清单

7.2024年餐具饮具集中消毒服务单位国家随机

监督抽查工作计划表

附表1

2024年消毒产品国家随机监督抽查计划表

| 抽查企业 | 抽检产品 |  | 检查/检验项目 | 检验/判定依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15%第一类消毒产品生产企业 | 按各地市任务清单企业数抽取（不足1的按1个产品抽取，以此类推） | 消毒剂 灭菌剂 （重点检查灭菌剂） | 有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验）、一项抗力最强微生物实验室杀灭试验及稳定性试验 | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | 总数>20瓶（袋），且总量>2000ml/2000克 |
|  |  | 消毒器械 | 主要杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验） | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | 大型1台/小型2台 |
|  |  | 灭菌器械 | 实验室灭菌试验检测，其中压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢气体等离子体低温灭菌器用生物指示物进行灭菌效果检测 | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | 大型1台/小型2台 |
|  |  | 生物指示物 | 含菌量检验 | 《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、《卫生部消毒产品检验规定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指示物》及产品企业标准 | >20个 |
|  |  | 灭菌效果化学指示物 | 按照说明书的灭菌周期进行变色性能检测 | 《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价规定》《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、《卫生部消毒产品检验规定》、GB18282《医疗保健产品灭菌化学指示物》及产品企业标准 | 每个指示温度>200片 |
| 15%抗（抑）菌制剂以外的第二类消毒产品 生产企业 | 按各地市任务清单企业数%抽取（不足1的按1个产品抽取，以此类推） | 医疗器械中低水平消毒剂、空气消毒剂、手消毒剂、物体表面消毒剂、游泳池水消毒剂（重点检查次氯酸消毒剂） | 空气消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做空气现场或模拟现场试验），游泳池水消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒剂进行有效成分含量检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验） | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | 总数>10瓶（袋），且总量>1000ml/1000克 |
|  |  | 空气消毒机、紫外线消毒器、食具消毒柜、产生化学因子的其他消毒器械和中、低水平消毒器械 | 空气消毒机做现场或模拟现场试验，紫外线杀菌灯进行紫外线辐照强度检测（不能进行此项检测的做现场或模拟现场试验），食具消毒柜主要进行杀菌因子强度检测（不能进行此项检测的做大肠杆菌杀灭试验），其他消毒器械、中水平和低水平消毒器械进行主要杀菌因子强度或浓度检测（不能进行此项检测的做一项抗力最强微生物实验室杀灭试验） | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、《次氯酸发生器卫生要求》（GB28233-2020）、《紫外线消毒器卫生要求》（GB 28235-2020）等相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | 大型1台/小型2台，紫外线灯抽15支 |
|  |  | 化学指示物（用于测定化学消毒剂浓度的化学指示物、用于测定紫外线强度的化学指示物、用于灭菌过程监测的化学指示物、B-D纸或包）、带有灭菌标示的灭菌物品包装物 | 变色性能检验 | 《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS628-2018）、相关消毒产品卫生标准及产品企业标准 | 每个指示温度>10卷或>100片 |
| 100%抗（抑）菌制剂生产企业 | 各地市抽取不少1个产品(以膏、霜剂为主，经营单位按要求另抽） | 抗（抑）菌制剂膏、霜剂型 | 禁用物质氯倍他索丙酸酯、咪康唑检验 | 《关于印发消毒产品中丙酸氯倍他索和盐酸左氧氟沙星测定-液相色谱-串联质谱法的通知》（卫办监督发〔2010〕54号）。 WS/T 685—2020《消毒剂与抗抑菌剂中抗真菌药物检测方法与评价要求》进行检验。 | 总数>10支（瓶），且总量>200克 |
| 10%第三类消毒产品生产企业 | 各地市任务清单企业数的不少于25%抽取（不足1的按1个产品抽取，以此类推），重点抽查成人排泄物卫生用品、妇女期间卫生用品。 | 排泄物卫生用品（重点检查成人排泄物卫生用品） | 产品微生物指标检验 | 《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》 | / |
|  |  | 妇女经期卫生用品 | 产品微生物指标检验 | 《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》 | / |

附表2

消毒产品生产企业分类监督综合评价表（双随机检查表）

- 企业名称：

- 生产地址：

- 生产类别：□消毒剂  □消毒器械  □卫生用品[抗(抑)菌制剂除外]  □抗（抑）菌制剂

- 风险类别：□A类    □B类    □C类

- 生产企业卫生许可证号：    卫消证字（    ）第    号

- 生产状况：□在生产    □未生产  （“在生产”指检查时点前12个月内有生产活动）

- 产品状况：□自有品牌  □代加工

- 标化得分：

- 综合评价结果：优秀□   合格□   重点监督□   未评价□

评价时间：

| 一、综合管理（20分） | 监督检查内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理及按规定取得生产企业卫生许可证（20分） | 1.依据本评价标准，开展综合评价自查。 | 4 | 未自查的，扣4分；自查项目不齐全，缺一项的，扣2分。 |  |  |
|  | 2.企业实际的生产地址、生产方式、项目、类别与生产企业卫生许可证载明的一致，生产企业卫生许可证在有效期内。 | ☆ | 是，为合格；否，则综合管理项目整体不得分。 |  |  |
|  | 3.受到行政处罚。 | ☆ | 本年度受到行政处罚，则综合管理项目整体不得分。 |  |  |
|  | 4.产品不得添加禁止使用的原料或超过限量添加限量原料。 | ★ | 产品添加禁止使用的原料或超过限量添加限量原料的，认定为重点监督单位。 |  |  |
|  | 5.未列入消毒产品分类目录的产品，在包装、标签和说明书上标识消毒产品生产企业卫生许可证号。 | ★ | 发现1种未列入消毒产品分类目录的产品，在包装、标签和说明书上标识消毒产品生产企业卫生许可证号的，认定为重点监督单位。 |  |  |
|  | 6.消毒产品命名禁止使用已经批准的药品名。 | ★ | 发现1种消毒产品命名使用已经批准的药品名的，认定为重点监督单位。 |  |  |
|  | 7.不得出具虚假卫生安全评价报告。 | ★ | 发现1种第一类或第二类消毒产品出具虚假卫生安全评价报告的，认定为重点监督单位。 |  |  |
|  | 8.消毒产品生产企业卫生许可证载明的企业名称、法定代表人（负责人）与实际一致。 | 2 | 完全一致的，得2分；发现一项不一致的，扣1分。 |  |  |
|  | 9.法定代表人（负责人）或授权负责人对产品卫生质量及《消毒产品生产企业卫生规范（2009年版）》的实施负责。 | 2 | 无产品卫生质量负责人或无书面文件资料的，扣2分。 |  |  |
|  | 10.企业配备适应生产需要的具有专业知识和相关卫生法律、法规、标准、规范知识的专（兼）职卫生管理人员，并培训合格上岗。 | 2 | 无专（兼）职卫生管理员聘用书面文件或资料的，扣2分；如有，但未经培训合格上岗的，扣1分。 |  |  |
|  | 11.*生产灭菌剂、皮肤黏膜消毒剂（用于手的皮肤消毒剂除外）、隐形眼镜护理用品生产企业设置卫生质量管理部门。 | 1 | *未设置卫生质量管理部门的，扣1分。 |  |  |
|  | 12.如实记载生产过程的记录，各项记录完整，不得随意涂改，妥善保存至产品有效期后3个月。 | 2 | 无各项生产过程记录的，扣2分；随意涂改的，扣1分；记录内容不齐全的，扣0.5分；未保存至产品有效期后3个月的，扣2分。 |  |  |
|  | 13.仓储区有专人负责，物料、成品建立出入库记录。 | 1 | 无专人负责的，扣0.5分；无记录或记录不全的，扣1分。 |  |  |
|  | - 14.直接从事消毒产品生产的操作人员上岗前提供健康相关档案，患活动性肺结核、甲型肝炎、戊型肝炎等肠道传染病患者及病原携带者、化脓性或者慢性渗出性皮肤病、手部真菌感染性疾病的工作人员不得从事生产、分装和质检。 | 1 | 直接从事消毒产品生产的操作人员上岗前未提供健康相关档案的，扣1分；发现有患活动性肺结核、甲型肝炎、戊型肝炎等肠道传染病患者及病原携带者、化脓性或者慢性渗出性皮肤病、手部真菌感染性疾病的工作人员从事生产、分装和质检的，扣1分。 |  |  |
|  | 15.建立从业人员培训计划和考核制度，保留所有人员的教育、培训档案。 | 1 | 无从业人员培训计划和考核制度的，各扣0.5分；未保留所有人员的教育、培训档案的，各扣0.5分。 |  |  |
|  | 16.质量检验人员具有检验相关中专以上文化程度以及与本职工作相适应的检验专业知识和实践经验，并培训合格上岗。 | 1 | 质量检验人员不具有检验相关中专以上文化程度及相关检验知识、经验的，扣1分；未经培训合格上岗的，扣0.5分。 |  |  |
|  | 17.建立和完善消毒产品生产的各项标准操作规程和管理制度，消毒剂类/卫生用品类需包含生产设备和容器的操作规程、清洁消毒操作规程和清场操作规程。 | 2 | 无各项标准操作规程或管理制度书面文件或资料的，扣2分；生产设备和容器的操作规程、清洁消毒操作规程和清场操作规程，缺一项的，扣1分；不完整的，各扣0.5分；1项制度未执行的，扣2分。 |  |  |
|  | 18.操作人员穿戴工作服整洁，卫生状况符合有关要求，生产过程中操作人员无吸烟、进食、戴首饰、手表、染指甲、留长指甲等现象。 | 1 | 现场发现工作服不整洁的，扣0.5分；个人卫生不符合要求的，扣0.5分；现场发现有吸烟、进食、戴首饰、手表、染指甲、留长指甲等现象的，扣1分。 |  |  |

| 二、生产过程管理（30分） |  | 监督检查内容 |  |  | 分值 |  | 评分标准 |  | 得分 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）生产条件符合要求（4分） |  | 1.生产区和非生产区分开。 |  |  | 2 |  | 生产区与生活区未分开的，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.生产车间、质检用房、物料及成品仓储用房、辅助用房（分装企业除外）衔接合理，且正常使用，物料和成品仓储分库（区）、分类存放，有明显标志。 |  |  | 2 |  | 生产车间、质检用房、物料及成品仓储用房、辅助用房（分装企业除外）未正常使用的，扣2分；物料和成品仓储未分库（区）存放的，扣1分；未分类存放的，扣0.5分；无明显标志的，扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
| （二）成品、物料仓储符合要求 （1分） |  | 1.物料和成品仓储区有通风防尘、防鼠、防虫设施，配有堆物垫板、货物架等，储物存放离地面及墙面不小于10厘米、离顶不小于50厘米。 |  |  | 1 |  | 通风防尘、防鼠、防虫设施，堆物垫板、货物架等，缺1项的，扣0.5分；储物与地、墙、顶面的距离不符合要求的，各扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
| （三）生产过程符合要求（18分） |  | 1.生产区内各功能间（区）应按生产工艺流程进行合理布局，工艺流程应按工序先后顺序合理衔接。 |  |  | 2 |  | 生产区内设置各功能间（区）未按生产工艺流程进行合理布局的，扣2分；工艺流程衔接不合理的，扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.生产区地面、墙面、顶面和工作台面所用材质符合要求并便于清洁。 |  |  | 1 |  | 地面或台面的材质不符合要求的，扣1分；墙面、顶面材质不符合要求的，扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.企业禁止擅自改变生产条件，生产车间功能间（区）、流程与许可核准时一致。 |  |  | ☆ |  | 擅自改变生产条件或生产车间功能间（区）、流程与许可核准时不一致的，则生产过程符合要求项目整体不得分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.*物料的前处理、提取、浓缩等生产操作工序与成品生产在不同生产车间（区），或者采取隔离等其他防止污染的有效措施。 |  |  | 2 |  | *物料的前处理、提取、浓缩等生产操作工序与成品生产在同一生产车间（区）且未采取任何防止污染的有效措施的，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.*有净化要求的生产企业[皮肤黏膜消毒剂（用于手的皮肤消毒剂除外）、皮肤黏膜抗(抑)菌制剂（用于手的除外）、隐形眼镜护理液]，净化车间的洁净度指标符合国家有关标准、规范的规定，生产区根据洁净度级别分为一般生产区、控制区和洁净室（区），同一生产区内或相邻生产区间的生产操作，不得相互污染，不同洁净度级别的生产车间避免交叉污染。 |  |  | 4 |  | *净化车间的洁净度指标不符合国家有关标准、规范的规定的，扣4分；生产区未根据洁净度级别分区的，扣2分；同一生产区内（或相邻生产区间）相互妨碍或交叉污染的，扣1分；不同洁净度级别的交叉污染的，扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.*卫生用品生产车间有空气消毒设施，车间环境定期清洁、消毒，生产环境符合GB 15979的要求。 |  |  | 4 |  | *生产车间无空气消毒设施的，扣4分；生产环境卫生学检测不符合《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB 15979）规定的，扣4分；环境不清洁或无定期清洁、消毒记录的，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.生产区卫生要求（5分） 生产单类产品时，按照7.1、7.2、7.3中实际得分录入。生产多类产品时，按照最低分录入。 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1消毒剂 | 7.1.1 各功能间（区）的防尘、防虫、防鼠、通风等设备配置齐全并正常使用。 |  | 2 |  | 未配置的，扣2分；配置不全的，扣1分。 |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 7.1.2 生产区内设置更衣室，*洁净室（区）还应设置二次更衣室，更衣室内配备衣柜、鞋架、工作服、流动水洗手设施，配备手及空气消毒设施，使用的消毒产品符合国家有关规定。 |  | 3 |  | 无更衣室或*洁净室（区）未设置二次更衣室的，扣3分；有更衣室无衣柜、鞋架、工作服、流动水洗手设施的，各扣1分；无手消毒、无空气消毒设施的，各扣1.5分；使用的消毒产品不符合国家有关规定的，扣1.5分。 |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 7.1.3 *皮肤黏膜消毒剂（用于手的皮肤消毒剂除外）生产企业设30万等级空气洁净度以上净化车间。 |  | ☆ |  | *产品配料、混料、分装工序未在30万等级空气洁净度以上净化车间进行，则生产区卫生要求项目整体不得分。 |  | — |  | — |  |
|  |  | 7.2消毒器械 | 7.2.1 生产车间（区）配置有效的通风设施。 |  | 2 |  | 未配置的，扣2分。 |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 7.2.2 生产区内设置更衣室，更衣室内配备衣柜、鞋架、工作服、流动水洗手设施。 |  | 3 |  | 无更衣室的，扣3分；有更衣室无工作服、流动水洗手设施、衣柜、鞋架的，各扣1分。 |  | — |  | — |  |
|  |  | 7.3卫生用品 | 7.3.1 各功能间（区）的防尘、防虫、防鼠、通风等设施配置齐全并正常使用。 |  | 2 |  | 未配置防尘、防虫、防鼠、通风设施的，扣2分；配置不全的，扣1分。 |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 7.3.2 生产区内应设置更衣室，*洁净室（区）应设置二次更衣室，更衣室内应配备衣柜、鞋架、工作服、流动水洗手设施，配备手及空气消毒设施，使用的消毒产品符合国家有关规定。 |  | 3 |  | 无更衣室或*洁净室（区）未设置二次更衣室的，扣3分；有更衣室无工作服、流动水洗手设施、衣柜、鞋架的，各扣1分；无手消毒、无空气消毒设施的，各扣1.5分；使用的消毒产品不符合国家有关规定的，扣1.5分。 |  | — |  | — |  |
|  |  |  | 7.3.3 *有净化要求的企业，▲抗（抑）菌制剂生产企业［用于手的抗(抑)菌制剂除外］设30万等级空气洁净度以上净化车间，▲隐形眼镜护理用品生产企业设10万等级空气洁净度以上净化车间。 |  | ☆ |  | *有净化要求的企业净化要求不合格，则生产区卫生要求项目整体不得分。 ▲抗（抑）菌制剂［用于手的抗（抑）菌剂除外］配料、混料、分装工序未在30万等级空气洁净度以上净化车间进行，则生产区卫生要求项目整体不得分；▲隐形眼镜护理用品未在10万等级空气洁净度以上净化车间进行，则生产区卫生要求项目整体不得分。 |  | — |  | — |  |
| （四）设备符合要求（7分） |  | 1.具备适合产品生产特点和工艺、满足生产需要、保证产品质量的生产设备，*指示物生产企业有专用的生产设备。 |  |  | ★ |  | 设备能满足生产需要即为该关键项★合格，设备不能满足生产需要即为该关键项★不合格。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.*生产过程中使用的管道、储罐和容器根据产品不同的要求定期清洗、消毒。 |  |  | 1 |  | *不清洗、消毒的，扣1分；无记录的，扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.生产和检验设备有专人管理，有维修、保养、校验记录。 |  |  | 1 |  | 无专人管理的，扣1分；无维修、保养、校验等记录的，各扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.生产和检验用计量器具的适用范围和精密度符合生产和检验要求，有合格标志并按国家规定定期检定。 |  |  | 1 |  | 计量器具不符合生产和检验要求的，扣1分；无合格标志的，扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.▲生产企业具备满足生产过程检验和产品出厂检验要求的检验设备，▲无法自检的项目提供委托检验协议及相应检验报告。 |  |  | 2 |  | ▲生产企业没有满足生产过程检验和产品出厂检验要求的检验设备的，扣2分；▲无委托检验协议和相应检验报告的，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.*消毒剂、消毒器械、化学（生物）指示物、抗（抑）菌制剂、隐形眼镜护理用品、湿巾、卫生湿巾企业有适合自检要求的理化检验室和（或）包装密封性检验室（区）等。 |  |  | 2 |  | *消毒剂、消毒器械、化学（生物）指示物、抗（抑）菌制剂、隐形眼镜护理用品、湿巾、卫生湿巾企业无理化检验室的，扣2分；消毒剂、抗（抑）菌制剂、隐形眼镜护理用品、湿巾、卫生湿巾企业无包装密封性检验室（区）的，扣1分。 |  |  |  |  |  |
| 三、产品卫生质量管理（35分） | 监督检查内容 |  |  |  |  | 分值 |  | 评分标准 |  | 得分 |  | 合计 |
| （一）产品标签（铭 牌）、说明书符合要求 （8分） | 1.消毒产品的命名符合《健康相关产品命名规定》的要求。 |  |  |  |  | 2 |  | 发现命名不符合《健康相关产品命名规定》要求的，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 2.消毒产品标签说明书标注的内容符合《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）等。 |  |  |  |  | 2 |  | 消毒产品标签、说明书标注内容不全或标注的内容不符合相关规范和标准要求的，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 3.产品标签或铭牌、说明书无明示或暗示对疾病的治疗作用和效果，无《消毒产品标签说明书管理规范》《消毒产品标签说明书通用要求》（GB38598-2020）中禁止标注的内容。 |  |  |  |  | ☆ |  | 发现1种产品标签或铭牌、说明书明示或暗示有对疾病的治疗作用和效果，或存在规范和标准中禁止标注的内容，则标签说明书项目整体不得分。 |  |  |  |  |
|  | 4.▲消毒剂、消毒器械、抗（抑）菌制剂 |  |  | 标签说明书标注的内容与消毒产品相关批准文件或卫生安全评价报告一致。 |  | 2 |  | 不一致扣2分。 |  |  |  |  |
|  | ▲卫生用品 |  |  | *标签说明书标注的抑/杀灭微生物类别与检验报告一致。 |  | 2 |  | 不一致扣2分。 |  |  |  |  |
| （二）原材料卫生质量符合要求 （10分） | 1.消毒剂、卫生用品、抗（抑）菌制剂产品配方与实际生产产品配方、投加量一致。 |  |  |  |  | 5 |  | 发现1种产品配方与实际生产产品配方不一致的，扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 2.*生产用水 ▲灭菌剂、皮膜黏膜消毒剂、抗（抑）菌制剂生产用水应符合纯化水要求。 ▲隐形眼镜护理用品生产用水为无菌纯化水。 ▲其他消毒剂、卫生用品生产用水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的要求。 |  |  |  |  | ☆ |  | 生产用水不能满足产品质量要求或符合相关质量标准，不能提供相应的检验报告或产品质量证明材料的，则原料及配方项目整体不得分。 |  |  |  |  |
|  | 3.消毒器械产品结构图（主要元器件、参数）与实际生产产品结构图（主要元器件、参数）一致，*指示物的配方与实际生产一致。 |  |  |  |  | 5 |  | 发现1种消毒器械产品的结构图（主要元器件及参数）与实际生产不一致，或1种指示物《卫生安全评价报告》所附配方与实际生产产品配方、投加量不一致的，扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 4.物料要求：生产所用物料能满足产品质量要求，符合相关质量标准，并能提供相应的检验报告或产品质量证明材料。 |  |  |  |  | ☆ |  | 生产所用物料不能满足产品质量要求或不符合相关质量标准，不能提供相应的检验报告或产品质量证明材料的，则原料及配方项目整体不得分。 |  |  |  |  |
| （三）出厂检验（5分） | 1.根据产品特点对产品卫生质量进行自检。 |  |  |  |  | ☆ |  | 企业未对产品卫生质量进行自检或委托检验的（仅限允许委托项目），该项出厂检验项目不得分。 |  |  |  |  |
|  | 2.产品出厂前应按《消毒产品生产企业卫生规范》和产品企业标准进行卫生质量检验合格出厂。 |  |  |  |  | 5 |  | ▲出厂产品无检验报告或报告作假的，扣5分；检验项目缺项的，扣2分。 ▲委托微生物指标或使用气相、高压液相色谱进行有效成分检验的，不能提供委托检验协议书、无委托检验报告或报告作假的，扣5分；委托检验项目不全的，扣2分。 |  |  |  |  |
| （四）*卫生安全评价报告（12分） | 1.生产的第一类和第二类消毒产品首次上市前进行卫生安全评价。 |  |  |  |  | ☆ |  | 发现1种消毒剂类、消毒器械类、抗（抑）菌制剂类的消毒产品上市前未进行卫生安全评价即为☆重点项不合格，卫生安全评价报告及备案情况大项不得分。 |  |  |  |  |
|  | 2.产品卫生安全评价报告中评价项目齐全且评价报告结果符合要求方可上市销售。 |  |  |  |  | 2 |  | 发现1种消毒剂类、消毒器械类、抗（抑）菌制剂类消毒产品卫生安全评价报告中评价检验项目不全或评价报告结果显示产品不符合要求而上市销售的，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 3.*上市后改变配方、生产工艺对卫生安全评价报告内容进行更新。 |  |  |  |  | 2 |  | *发现1种消毒剂类、消毒器械类、抗（抑）菌制剂类产品上市后改变配方、结构或生产工艺未重新进行卫生安全评价检验的，扣2分；如合理缺项，不扣分。 |  |  |  |  |
|  | 4.*实际生产地址迁移、另设分厂或车间、转委托生产加工后对卫生安全评价报告内容进行更新。 |  |  |  |  | 2 |  | *发现1种消毒剂类、消毒器械类、抗（抑）菌制剂类产品实际生产地址迁移、另设分厂或车间、转委托生产加工的，未按要求进行检验并合格或未对卫生安全评价报告内容进行更新的，扣2分；如合理缺项，不扣分。 |  |  |  |  |
|  | 5.*生产的第一类消毒产品卫生安全评价报告有效期满重新进行卫生安全评价。 |  |  |  |  | 2 |  | *第一类消毒产品（消毒剂类、消毒器械类）卫生安全评价报告有效期满（4年）未重新进行卫生安全评价，或重新评价检验项目缺项的，扣2分；如合理缺项，不扣分。 |  |  |  |  |
|  | 6.*消毒剂、指示物、带有灭菌标识的灭菌物品包装物及PCD、抗（抑）菌制剂延长产品有效期的对卫生安全评价报告内容进行更新。 |  |  |  |  | 2 |  | *延长产品有效期未对卫生安全评价报告内容进行更新的，扣2分；如合理缺项，不扣分。 |  |  |  |  |
|  | 7.*增加使用范围或者改变使用方法后对卫生安全评价报告内容进行更新。 |  |  |  |  | 2 |  | *发现1种消毒剂类、消毒器械类、抗（抑）菌制剂类增加使用范围或改变使用方法的，但未按照《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS 628）4.6C、5.2.4的要求进行检验并合格，或未对卫生安全评价报告内容进行更新或检验项目缺少的，扣2分；如合理缺项，不扣分。 |  |  |  |  |

| 四、*产品抽检 |  | 监督检查内容 |  | 分值 |  | 评分标准 | 得分 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品质量抽检检验结果符合有关标准和规范的要求。 |  | ★ |  | 如产品抽检不合格，认定为重点监督单位。如上一年度未抽检，即此项为合理缺项。 |  |  |  |  |
| 五、加分项(15分) |  | 监督检查内容 |  | 分值 |  | 评分标准 | 得分 |  | 合计 |  |
|  |  | 1.建立自动化智能生产系统、全流程信息追溯系统。 |  | 4 |  | 建立全自动流水线的，加2分；建立智能产品追溯系统的，加2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.非净化车间环境的企业生产环境及过程管理按照净化车间标准要求。 |  | 3 |  | 非净化车间环境的企业生产环境及过程管理按照净化车间标准要求的，加3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.厂区设置微生物检验实验室，满足企业产品出厂检验项目要求。 |  | 3 |  | 建立微生物检验实验室的，加3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.设立适合企业实际产品的专用留样间，产品规范留样至产品有效期后3个月。 |  | 2 |  | 设立适合企业实际产品的专用留样间，产品规范留样至产品有效期后3个月的，加2分。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.厂区通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系等质量体系认证。 |  | 3 |  | 通过其中1项的，加3分。 |  |  |  |  |
| 六、其他关键项 | 监督检查内容 |  | 分值 |  | 评分标准 |  |  | 得分 |  | 合计 |
|  | 1.生产企业办理卫生许可申请时提供虚假材料或者隐瞒事实。 |  | ★ |  | 上一年度生产企业卫生许可申请材料如为虚假材料或者隐瞒事实的，该关键项★不合格，即认定为重点监督单位。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.经营活动中违反相关技术规范，造成较大社会影响的。 |  | ★ |  | 上一年度有上述行为发生的，该关键项★不合格，即认定为重点监督单位。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.上一年度因同一类违法违规行为，2次及以上被处以卫生行政处罚的。 |  | ★ |  | 上一年度有上述行为发生的，该关键项★不合格，即认定为重点监督单位。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.发生突发公共卫生事件，被认定承担主要责任的。 |  | ★ |  | 上一年度有上述行为发生的，该关键项★不合格。 |  |  |  |  |  |
| 实际得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标化得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明

1.评价时应同时对综合管理、生产过程管理、产品卫生质量管理、产品抽检、加分项和其他关键项6大项检查评分后方可对该单位进行最终的综合评价。

2.应采用标化分作为分类监督综合评价的最终得分。“标化分=实际得分/应得分×85+加分项”的实际得分。实际得分为现场评价后的总得分，应得分为评价表设定的总分数(85分)减去合理缺项后的分数。

3.评价结果：（1）优秀单位：标化分大于85分且关键项合格；（2）合格单位：标化分60-85分且关键项合格；（3）重点监督单位：标化分小于60分或关键项不合格。如检查评价为优秀单位但本年度受到过行政处罚，最终评价结果降为合格单位。

4.★为关键项，如发生即认定为重点监督单位。

5.☆为重点项，此项不合格则该项目整体不得分。

6.*为合理缺项。

7.▲为从中选择一项。

8.“年度”是指自然年，本年度指1月1日至检查评价时。上一年度指上一年1月1日至12月31日。

9.每一小项分数扣完即止，不计负分。

附表3

★2024年消毒产品国家随机监督抽查案件查处汇总表

市

| 企业检查情况 |  |  |  | 产品抽检情况 |  | 违法行为处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类别 | 辖区生产企业数 | 检查生产企业数 | 不合格数 | 抽检产品数 | 不合格数 | 责令 改正（家） | 案件数 （件） | 吊销许可证（家） | 警告（家） | 罚款 单位数 （家） | 罚款 金额 （万元） | 涉案 金额 （万元） | 公示 不合格 企业数 | 公示 不合格 产品数 |
| 第一类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）： 填表人： 联系电话： 填表日期：

附表4

★ 2024年抗（抑）菌制剂生产企业国家随机监督抽查案件查处汇总表

市

| 辖区企业数 | 检查企业数 | 存在违法行为企业数 | 卫生许可证不符合要求企业数 | 生产条件、过程不符合要求企业数 | 立案数 | 行政处罚企业数 |  |  |  |  | 曝光违法单位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 吊销许可证 | 警告 | 罚款 | 罚款（万元） | 其他 |  |

填表单位（盖章）：                     填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：

附表5

★2024年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型国家随机监督抽查案件查处汇总表

市

| 抽检经营使用单位数 | 抽检产品数 | 不合格产品数 | 非法添加禁用物质产品数 | 标签说明书不规范产品数 | 违法违规宣传疗效产品数 | 卫生安全评价报告不规范产品数 | 立案数 | 行政处罚企业数 |  |  |  | 曝光违法单位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 警告 | 罚款 | 罚款（万元） | 其他 |  |

填表单位（盖章）：                     填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：

附表6

★2024年抗（抑）菌制剂膏、霜剂型违法添加禁用物质产品清单

市

| 序 号 | 不合格产品名称 | 批 号 | 产品责任单位名称 | 产品生产企业名称 | 检测报告结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填表单位（盖章）：                     填表人：　      　　　　 联系电话：                   填表日期：

附表7

2024年餐具饮具集中消毒服务单位国家随机监督抽查工作计划表

| 监督检查对象 | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 餐具饮具集中 消毒服务单位 | 辖区总数20% | - 1.生产工艺流程布局情况(a)； - 2.生产设备与设施情况(b)； - 3.生产用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准情况(c)； 4.使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况(d)；5.消毒后的餐具饮具进行逐批检验情况； 6.建立并遵守餐具饮具出厂检验记录制度情况(e)。 | ---- |
| 出厂餐具饮具 | 每个企业抽查1-2个批次自检合格后待出厂的消毒餐具饮具 | 1.出厂餐具饮具随附消毒合格证明情况； 2.出厂餐具饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况(f)。 | 感官要求，游离性余氯、阴离子合成洗涤剂，大肠菌群、沙门氏菌 |

a.应当按照回收、除渣、浸泡、清洗、消毒、烘干、包装、储存的工艺流程设置功能区（间），采取有效分离或者分隔措施，防止交叉污染；生产车间地面、墙面、顶棚应便于清洁，防止污垢积存、防霉。按《食品安全国家标准 餐（饮）具集中消毒卫生规范》（GB31651）进行合规判定。

b.应当配备与生产能力相适应的自动除渣、餐具饮具分拣与浸泡、自动喷淋清洗、消毒、烘干和自动包装生产设备，包装间应设置二次更衣室（内设更衣、流水洗手、干手和消毒设施）、专用物流通道、空气消毒设施。按《食品安全国家标准 餐（饮）具集中消毒卫生规范》（GB31651）进行合规判定。

c.用水由持有效卫生许可证供水单位供应的，原则上视为合规；用水为自建设施供水或其他方式供应的，检查水质检验报告，供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品应提供相应卫生许可批件，判定合规情况。

d.使用的洗涤剂和消毒剂均符合规定的判定为合规，有一项不符合规定的判定为不合规。

e.指建立出厂检验记录并记录出厂餐具饮具数量、消毒日期和批号、使用期限、出厂日期以及委托方（或购货者）名称、地址、联系方式等内容，缺项视为不合规。

f.指消毒后的餐具饮具在独立包装上标注单位名称、地址、联系方式、消毒方法、消毒日期和批号以及使用期限等内容，缺项视为不合规。