汕头市配装眼镜产品质量监督抽查检验实施细则

1  范围

本实施细则适用于汕头市质量计量监督检测所资质范围内单光的配装眼镜成镜的产品质量监督检验。

2  检验产品种类

包括定配眼镜和老视成镜。

- 检验依据

GB 13511.1—2011《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》

GB 10810.1—2005《眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片》

GB 10810.3—2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》

经备案现行有效的企业标准、团体标准及产品明示质量要求。

3   检验方法

GB 13511.1—2011《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》

GB 10810.1—2005《眼镜镜片第1部分：单光和多焦点镜片》

GB 10810.3—2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》

4   抽样数量

4.1  在销售或定配眼镜店随机抽取有验光处方的眼镜成镜1副。

4.2  在销售商店、工厂仓库随机抽取同批次同规格、型号批量老视眼镜成镜3副。

5  检验要求

实物质量检验项目

表1  实物质量检验项目

| 序号 | 检验项目 | 重要程度分类 |  | 序号 | 检验项目 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 | B类 |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 眼镜镜片顶焦度允差 | ● |  | 8 | 金属框架眼镜锁接管的间隙 |  | ● |
| 2 | 定配眼镜光学中心水平距离偏差 | ● |  | 9 | 镜片与镜圈的几何形状 |  | ● |
| 3 | 定配眼镜光学中心与眼瞳的单侧偏差 | ● |  | 10 | 整形要求 |  | ● |
| 4 | 定配眼镜光学中心垂直互差 | ● |  | 11 | 外观 |  | ● |
| 5 | 定配眼镜柱镜轴位偏差 | ● |  | 12 | 可见光谱区透射比 | ● |  |
| 6 | 顶焦度互差（批量生产老视眼镜） | ● |  | 13 | 紫外光谱区透射比 | ● |  |
| 7 | 两镜片材料的色泽 |  | ● |  |  |  |  |

注：1、A类代表重要项，B类代表较重要项。

2、执行企业标准、团体标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6   检验应注意问题

a当被检样品明示的质量要求优于本细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

b当被检样品明示的质量要求劣于或不包含本细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

c当被检样品明示的质量要求劣于或包含本细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

d当被检样品明示的质量要求不包含本细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明

e当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

f当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

7  判定原则

7.1单项判定

眼镜镜片顶焦度允差项目、可见光谱区透射比项目、紫外光谱区透射比项目中任何一项不符合就判定为单项不合格。

7.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或2项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。

8 异议处理和复检

8.1  对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

__________________________________