附件

汕头市2020年房屋市政工程质量检测机构专项检查问题清单表

| 序号 | 检查时间 | 受检机构 | 问题清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年9月21日上午 | 汕头市工程质量检验测试中心 | 1.钢筋连接试件、水泥力学性能指标检验未实现自动采集检测数据。 2.钢筋、混凝土、水泥、砌体材料力学性能指标检测数据未实时（检毕后手动）上传检测管理平台。 3.回弹法检测混凝土强度检测数据未上传检测管理平台。 4.地基基础、主体结构工程检测档案未将检测方案、点桩会议纪要归档。 5.混凝土抗压强度检验原始记录不严谨规范。 6.钢筋原材检验原始记录信息记录不完整。 7.见证取样送检专项台账不规范，信息记录不完整。 8.新购已安装的钢筋反向弯曲机没有状态标识。 9.检测不合格报告制度台账和报送表不完善。 10.部分检测资料未及时归档。 |
| 2 | 2020年9月21日下午 | 广东居安建筑工程检测有限公司 | 1.钢筋、混凝土、水泥、砌体材料力学性能指标检测数据未实时（检毕后手动）上传检测管理平台。 2.混凝土抗压强度检验原始记录不严谨规范。 3.钢筋原材检验原始记录信息记录不完整。 4.通用硅酸盐水泥检测报告（报告编号JACC202000331）检测结论不准确，未注明收样员姓名。 5.样品编号规则不规范、不严谨。 6.未建立见证取样送检专项台账。 7.检测不合格报告台账和报送表不完善。 8.未建立诚信服务制度。 |
| 3 | 2020年9月22日上午 | 汕头市潮阳区建筑工程质量检测中心 | 1.砌体材料力学性能指标检测数据未实现自动采集，检毕后上传监管平台。 2.回弹法检测混凝土强度检测数据未上传检测管理平台。 3.混凝土结构实体检测报告（报告编号：20-JG-0011）无上传监管平台获取二维码，检测按单构件评定，检测结果综合判定“符合要求”不准确。 4.水泥物理性能检验报告（报告编号：20（SN）00068）原始记录没有记录使用的仪器设备信息。 5.回弹法混凝土检测混凝土强度（20HT00035）原始记录没有记录混凝土输送方式。 6.未建立见证取样送检专项台账。 7.见证取样送检专用章为“有见证取样检测”不准确，未注明“收样员”姓名。 8.回弹仪、碳化深度仪、率定仪（钢砧）已过校准有效期。 9.检测不合格报告台账信息不完善，没有向工程质量监督机构报告的汇报表。 |
| 4 | 2020年9月22日下午 | 广东正强工程检测鉴定有限公司 | 1.地基基础压板试验、基桩静载和高低应变试验的现场检测数据未上传至市检测监管平台。 2.钻芯法、回弹法检测混凝土强度检测数据未上传市检测管理平台。 3.检测档案未将检测方案、点桩会议纪要归档。 4.全部地基基础工程专项检测、部分主体结构工程专项检测检测报告无特定二维码标识。 5.低应变法检测报告BGFB202000015审核人未持证上岗。 6.个别人员专项检测报告签名超过3项。 7.钢筋保护层厚度检测、楼板厚度检测报告无特定二维码标识。 8.样品流转单未归档。 9.混凝土、砂浆抗压强度检验原始记录为检测管理系统导出表，非原始记录。 10.未建立见证取样送检专项台账。 11.检测报告未注明送（取）样员、收样员姓名。。 12.用于测量钢筋标距的钢直尺未检定。 13.未建立不合格报告台账，向工程监督机构汇报表无编号。 14.未建立检测档案管理制度，报告归档不及时。 15.未建立诚信服务制度。 |
| 5 | 2020年9月24日上午 | 汕头市澄海区工程质量监督检测站 | 1.水泥、砌体材料力学性能指标检测数据未自动采集，检测数据未实时上传至市检测监管平台。 2.地基基础压板试验、基桩静载和高低应变试验的现场检测数据未上传至市检测监管平台。 3.钻芯法、回弹法检测混凝土强度检测数据未上传监管平台。 4.未将专项检测方案存档。 5.低应变法检测报告（编号FB2020010）引用过期失效标准。 6.全部地基基础工程专项检测、部分主体结构工程专项检测检测报告无特定二维码标识。 7.土工击实试验报告无特定二维码标识。 8.混凝土抗压强度检验、钢筋检验、砂浆抗压强度检验等自动采集检测数据检验项目原始记录为检测管理系统导出表，非原始记录，且校核人未签名。 9.见证取样送检视频监控收样室工作人员的行为被遮挡。 10.未建立见证取样送检专项台账。 11.检测报告未注明取（送）样人、收样人姓名。 12.未建立检测不合格报告台账和汇报表。 13.未建立诚信服务制度。 |
| 6 | 2020年9月24日下午 | 汕头市科创市政建筑检测有限公司 | 1.检毕上传，没有实时上传。 2.两台设备校准信息没有及时登记更新。 3.机构电脑服务器显示器损坏，不清晰。 4.内务管理欠完善。 |
| 7 | 2020年9月25日上午 | 广东逸华交通工程检测有限公司汕头分公司 | 1.检测档案归档不及时。2020年5、6月份检测档案仍未归档。 2.委托单、样品流转单未归档。 3.钢筋试验原始记录（记录编号：JL-20200529-GJJ-0003）未记录钢筋实测内径测量数据，钢筋重量偏差长度及重量测量仪器未记录，反向弯曲试验未记录试验后状态。 4.钢筋机械连接接头力学性能试验原始记录未记录破坏状态。 5.未建立见证取样送检专项台账。 6.见证取样送检检测报告未注明送（取）样员、收样员姓名。 7.未建立检测不合格报告台账及汇报表。 8.未建立诚信服务制度。 |
| 8 | 2020年9月25日下午 | 深圳市政院检测有限公司汕头分公司 | 1.主体结构工程检测有方案，但没有会议纪要； 2.有见证取样送检专项台账，但未做好记录和签认； 3.有不合格报告制度，但内容不符合要求； 4.有检测档案资料管理制度，但内容过于简单； 5.提供的部分人员培训合格证书属无效证书。 |
| 9 | 2020年9月27日上午 | 广东南方检测有限公司汕头分公司 | 1.钢筋焊接接头检验原始记录表（记录编号：NF12BFJL2020-00004）公称面积未按规定修改。 2.委托单、样品流转单、见证记录无归档，委托协议书委托方、见证人未签名确认。 3.未制定见证取样送检制度。 4.未建立见证取样送检专项台账。 5.未将见证取样记录存档。 6.未建立检测不合格报告台账及汇报表。 7.未建立诚信服务制度。 |
| 10 | 2020年9月27日下午 | 广东建粤工程检测有限公司 | 1.材料力学性能指标检测数据，检毕人工上传，没有实时上传至市检测监管平台； 2.视频监控存在死角，不能全覆盖； 3.未建立见证取样送检台帐； 4.个别见证人未到场，没有严格执行见证取样送检制度； 5.有不合格报告制度，但内容不符合要求。 |
| 11 | 2020年9月28日上午 | 广东科德检测技术有限公司汕头分公司 | 1.水泥原始记录不规范； 2.部分检测报告签名人员未取得经认可的检测培训合格证； 3.通用硅酸盐水泥检验报告报告编号规则不规范，3d检验报告结论不准确； 4.未建立见证取样送检专项台账； 5.未注明送（取）样员、收样员姓名； 6.钢筋重量偏差称量设备配置不合理； 7.钢筋反向弯曲机弯头配置不足； 8.水泥细度负压筛分仪放置不合理； 9.未建立检测不合格报告台账及汇报表； 10.未建立诚信服务制度。 |
| 12 | 2020年9月28日下午 | 广东和协建设工程检测有限公司汕头分公司 | 1.检测不合格报告制度不完善； 2.没有建立诚信服务制度； 3.报告修改率太高，需内部查明； 4.检验场地混用，相互影响； 5.收样室视频监控没有全方位覆盖； 6.提供的部分人员检测培训证书属无效证书。 |